[](http://www.bielanski.med.pl/)

**Szpital Bielański** kancelaria (22) 569 04 13

**im. ks. Jerzego Popiełuszki** sekr.dyr. (22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny fax. (22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej centrala (22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80 e-mail: dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa [www.bielanski.med.pl](http://www.bielanski.med.pl)

TR

**T R A D Y C Y J N I E P R O F E S J O N A L N I - L E C Z Y M Y Z P A S J Ą - O P I E K U J E M Y S I Ę Z T R O S K Ą**

Warszawa, dnia 12.02.2019 r.

Sz.B./ZP/26/07/19

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA   
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**PUBLICZNEGO NA:**

**DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH DLA SZPITALA BIELANSKIEGO   
W WARSZAWIE**

**(ZP-07/2019)**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne na: **dostawę wyrobów medycznych do zabiegów ortopedycznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-07/2019)**, informuje:

**PAKIET 7**

1. Czy Zamawiający w **Pakiecie 7 poz. 7.1** dopuści możliwość zaoferowania płyty z możliwością użycia w płycie śrub blokowanych 3,5 mm, korowych 3,5 mm oraz 2,7 mm?
2. Czy Zamawiający w **Pakiecie 7 poz. 7.1** dopuści możliwość zaoferowania płyty uniwersalnej do prawej i lewej kończyny zamiast płyty prawej/lewej?
3. Czy Zamawiający w **Pakiecie 7 poz. 7.1** dopuści możliwość zaoferowania płyty o ilości otworów w trzonie płytki 3-12 zamiast 4-16 oraz o długości 90-270 mm zamiast 90-234 mm?
4. Czy Zamawiający w **Pakiecie 7, 11, 15** dopuści możliwość zaoferowania implantów stalowych lub tytanowych?

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

**PAKIET 11**

1. Czy Zamawiający w **Pakiecie 11 poz. 11.1** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych/gąbczastych?
2. Czy Zamawiający w **Pakiecie 11 poz. 11.1** dopuści możliwość zaoferowania płytki o ilości otworów 4-12 i długości 59-163 mm?
3. Czy Zamawiający w **Pakiecie 11 poz. 11.2** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej otwory blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 3,5 mm?
4. Czy Zamawiający w **Pakiecie 11 poz. 11.2** dopuści możliwość zaoferowania płytki o ilości otworów 2-12 i długości 28-148 mm?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**PAKIET 12**

1. **Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu nr 12 poz. 4:** Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty do pakietu 12 bez pozycji 12.4: Kaniula do artroskopii barku, jednorazowa, 3 zastawki, elastyczna, średnica 5-7-8,5mm?

**Odpowiedź – Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), modyfikuje treść Załącznika nr 3 do SIWZ, pkt 2, PAKIET 12, poprzez usunięcie poz.12.4:** **Kaniula do artroskopii barku, jednorazowa, 3 zastawki, elastyczna, średnica 5-7-8,5 mm.**

**PAKIET 14**

1. **Pytanie nr 2, dotyczy Pakietu nr 14:** Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty do pakietu 14 na następującą endoprotezę kości ramiennej: Konstrukcja ułatwiająca wszczepianie przy zwężonym dostępie do stawu. Konstrukcja umożliwiająca odwzorowanie naturalnego ruchu stawu promieniowo- łokciowego i główki. Na zestaw składa się: głowa lita endoprotezy; trzpień endoprotezy?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Pytanie nr 3, dotyczy Pakietu nr 14:** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Pytanie nr 4, dotyczy Pakietu nr 14:** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia instrumentariów w specjalnych kontenerach sterylizacyjnych z filtrami w zamian za dostarczenie narzędzi w fabrycznych kontenerach perforowanych do przechowywania i sterylizacji?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający dopuszcza instrumentarium w kasetach pod warunkiem, iż będą one na siatce, umożliwiających mycie wszystkich elementów i sterylizację.**

**PAKIET 15**

1. Czy Zamawiający w **Pakiecie 15 poz. 15.1** dopuści możliwość zaoferowania płytki z możliwością użycia w płycie śrub blokowanych 3,5 mm, korowych 3,5 i 2,7 mm?
2. Czy Zamawiający w **Pakiecie 15 poz. 15.1** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w trzonie płytki 4-14 otworów oraz o długości 116-246 mm?
3. Czy Zamawiający w **Pakiecie 15 poz. 15.2** dopuści możliwość zaoferowania płytki do dalszej nasady kości piszczelowej od stronu przednio-bocznej?
4. Czy Zamawiający w **Pakiecie 15 poz. 15.2** dopuści możliwość zaoferowania płytki z możliwością użycia w płycie śrub blokowanych 3,5 mm i korowych 3,5 mm?
5. Czy Zamawiający w **Pakiecie 15 poz. 15.2** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w trzonie płytki 5-17 otworów oraz o długości 80-236 mm?
6. Czy Zamawiający w **Pakiecie 15 poz. 15.3** dopuści możliwość zaoferowania śruby blokowanej 3,5 mm zamiast blokowanej kaniulowanej 3,5 mm?

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

Inne zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

*Sprawę prowadzi:*

*Maciej Harowicz*

*Specjalista ds. zamówień publicznych*

*Dział Zamówień publicznych*

*Tel. 022 56 90 247*