Príloha č.1

Technická špecifikácia - technicko – medicínske a funkčné parametre : Ultrazvukový prístroj pre potreby Neonatologickej kliniky FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb: dodávky na miesto určenia, inštalácie, funkčnej skúšky, odovzdania dokumentácie, odborného zaškolenia a záručného servisu

CPV: 33112000-8 - Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia

Typ prístroja: USG prístroj stredne vyššej triedy pre komplexné vyšetrenia v neonatológii

Prístroj musí byť nový, nie repasovaný

Dĺžka záruky: min.24 mesiacov

ARCHITEKTÚRA PRÍSTROJA:

aktívne porty na 2D/3D sondy min. 4 ks

veľkosť monitora min. 21 palcov

dotykový displej min. 10 palcov

možná penetrácia prístroja min. 40 cm

výškovo nastaviteľný ovládací panel v rozsahu min. 20cm

stranovo nastaviteľný ovládací panel

automatická optimalizácia B obrazu, CFM a dopplerovskej krivky,

automatická optimalizácia spektra- v reálnom čase optimalizuje PW a CW, spektrálnu škálu a bazálnu líniu

meranie dopplerovskej krivky

automatická korekcia dopplerovského uhla

automatické meranie parametrov dopplerovského spektra

zoom s vysokým rozlíšením

anatomický M-mód

panoramatické zobrazenia na lineárnej sonde

farebný tkanivový doppler

možnosť pripojiť EKG pre synchronizáciu

ARCHIVÁCIA A UKLADANIE DÁT:

Interný disk s kapacitou min.500 GB

čieno-biela tlačiareň

export do formátov Raw-data, DICOM, AVI, JPEG/BMP (alebo formát kompatibilný s PC)

ZOBRAZOVACIE MÓDY:

B-mód, M-mód, pulzný doppler PW, farebné mapovane prietokov (CFM), energetický doppler, kontinuálny doppler CW, farebný tkanivový doppler (tissue doppler), ďalší spôsob farebného mapovania

simultánne módy zobrazenia- B/farebné mapovanie prietokov, B/pulzný doppler, B/M-mód, B/ tkanivový doppler, B/ spomalené B, B/energetický doppler, B/ kontinuálny doppler

triplexné módy v reálnom čase- farebné mapovanie prietokov/pulzný doppler, energetický doppler/pulzný doppler, farebné mapovanie prietokov/ kontinuálny doppler, pulzný doppler/tkanivový doppler

SW vybavenie:

SW vybavenie pre vykonávanie meraní používaných pre sonografiu v neonatológii

SW vybavenie pre vykonávanie meraní používaných pre sonografiu v angiológii

SW panoramatické zobrazenie

SW trapezoidálne skenovanie

SW pre prácu s TEE sondou

Možnosť rozšírenia v budúcnosti o Q-analýza (Strain, strain rate)

Možnosť rozšírenia v budúcnosti o automatický výpočet IMT

Možnosť rozšírenia v budúcnosti Stress echo

Možnosť rozšírenia v budúcnosti vyšetrovanie kontrastnými látkami

Možnosť rozšírenia v budúcnosti o SW panoramatické zobrazenie

Sondy:

Mikrokonvexná sonda, minimálny rozsah 4-8 MHz

Lineárna sonda, minimálny rozsah 5-18 MHz

Pediatrická sektorová sonda minimálny rozsah 4-9MHz

Súčasťou dodávky tovaru bude prospekt ponúkaného zariadenia v slovenskom alebo českom jazyku, vyhlásenie o zhode a doplňujúce podklady k nemu, certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov.

Autorizovaný servisný zásah v záručnej dobe do 48 hodín od nahlásenia poruchy

Dodacia lehota do 6 týždňov od uzavretia zmluvy

Platobné podmienky: kúpa tovaru na splátky, úhrada po dodaní a odovzdaní zariadenia do trvalej prevádzky , splátkový kalendár formou šiestich po sebe idúcich rovnomerných mesačných splátok