Požiadavka na verejné obstarávanie tovarov, služieb alebo stavebných prác podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

- Predkladateľ požiadavky

Meno a priezvisko :MUDr. Slavomír Straka

Organizačná jednotka :Oddelenie otorinolaringológie a chirurgie hlavy a krku

Kontakt :051/7011233

- Typ zákazky

Zákazka na dodanie tovaru, poskytnutie služieb, uskutočnenie stavebných prác (hodiace sa podčiarknite).

- Slovník spoločného obstarávania

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 33100000-1

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 33162000-3, 60000000-8

- Názov predmetu zákazky

Koagulačný prístroj

- Zdôvodnenie potreby obstarávania zákazky

Koagulačný prístroj slúži na zastavenie krvácania teplom vznikajúcim účinkom vysokofrekvenčného prúdu. Koagulácia sa vykonáva dodávaním vysoko-teplotného VPP priamo na povrch rany čím sa krv premieňa na tuhú zrazeninu. Jedná sa o dôležitý proces zabránenia  stratám krvi z poškodených ciev. Pri poranení cievy je poškodená cievna stena pokrytá zrazeninou tvorená krvnými doštičkami a fibrínom, čím sa zastaví krvácanie a následne začne oprava poškodenej cievy.

- Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH

- Podrobný opis predmetu zákazky

Koagulačný prístroj slúži na zastavenie krvácania teplom vznikajúcim účinkom vysokofrekvenčného prúdu.

Monopolárne a bipolárne rezanie

- Požaduje sa minimálne päť rozličných rezacích režimov

- Všetky režimy musia byť reprodukovateľné nastaviteľné so zachovaním rovnakej kvality rezu

- Regulácia podľa napätia (Automatický rez) a regulácia podľa iskier (Vysoký rez)

- Pre každý režim musí byť prístupný výber z min. ôsmich hemostatických úrovní

- Aktivácia je možná buď ručným spínačom alebo nožným pedálom.

- Nastaviteľnosť režimov musí umožňovať procedúry od mikrochirurgie až po najsilnejšiu vaporizácíu

- Opcionálne prístupný aj argónový rez

Monopolárne a bipolárne koagulačné režimy

- Musí byť k dispozícii minimálne päť rozličných koagulačných režimov

- Automatická regulácia napätia pre reprodukovateľnú bipolárnu a monopolárnu koaguláciu s automatickým udržiavaním výstupného výkonu

- Automatická regulácia sily pre rapídnu nelepivú koaguláciu s minimom karbonizácie

- Dvojitá koagulácia: Súbežná aktivácia s „bezkontaktným koagulačným režimom" s dvoma nástrojmi. (Voľba)

- Jemné nastavovanie výkonov.

- Voliteľná Argón - plazma koagulácia. (Voľba)

- Separátne nastavovanie sily a výkonu.

Automatický rez

- Monopolárne rezanie v režime Automatický rez - regulácia podľa napätia

- Nominálny vf výkon najmenej 300 W

- Automatická regulácia účinku

- Automatická podpora incisie

- Nastaviteľný výkon vo wattoch

- Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 670 Vp

- Minimálne osem rozličných hemostatických výkonov

- Aktivácia nožným pedálom alebo ručným spínačom

Vysoký rez

- Monopolárne rezanie v režime Vysoký rez - regulácia podľa sily iskry

- Nominálny vf výkon najmenej 300 W

- Nastaviteľný výkon vo wattoch

- Automatická regulácia účinku

- Automatická podpora incisie

- Automatická regulácia iskry/oblúka s maximálnou špičkou vf-napätia 950 Vp

- Najmenej osem rozličných hemostatických výkonov

- Aktivácia nožným pedálom alebo ručným spínačom

Suchý rez

- Monopolárne rezanie v režime Suchý rez

- Nominálny vf výkon najmenej 200 W

- Nastaviteľná výkon vo wattoch

- Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 1300 Vp

- Najmenej osem rozličných hemostatických výkonov

- Automatická regulácia sily

- Aktivácia nožným pedálom alebo ručných spínačom

- Automatická podpora incisie

Prerušovaný rez

- Monopolarne rezanie a koagulácia v režime automatický rez - zvlášť jemne regulovaný rez a koagulácia

- Nominálny vf výkon najmenej 200 W

- Nastaviteľná výkon vo wattoch

- Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 350 Vp

- Vyhovujúci pre endoskopiu

- Najmenej osem rozličných hemostatickýách výkonov

- Automatická regulácia sily

- Aktivácia nožným pedálom

Bipolárny rez

- Bipolárne rezanie v režime Bipolárny rez

- Nominálny vf výkon najmenej 100 W

- Nastaviteľný výkon vo wattoch

- vf napätie neprekročí (ani špičkové) hodnotu 670 Vp

- Automatická regulácia napätia

- Najmenej osem rozličných hemostatických výkonov

- Automatická regulácia sily

- Aktivácia nožným pedálom

Všetky režimy rezania opísané vyššie, môžu byť nastaviteľné a aktivované nezávisle podľa konfigurácie zásuviek.

Ľahká koagulácia

- Monopolárna koagulácia v režime Ľahká koagulácia

- Nominálny vf výkon najmenej 200 W

- Nastaviteľný výkon

- vf napätie nižšie ako 190 Vp

- Najmenej osem rozličných hemostatických výkonov

- Automatická regulácia napätia

- Aktivácia nožným pedálom alebo ručným spínačom

- Deaktivácia možná aj automatickým zastavením

Iskrivá koagulácia

- Monopolárna koagulácia v režime Iskrivá koagulácia

- Nominálny vf výkon najmenej 200 W

- Nastaviteľný výkon

- vf napätie 2200 Vp maximum

- Najmenej štyri rozličné hemostatické výkony

- Automatická regulácia napätia

- Aktivácia nožným pedálom alebo ručným spínačom

Forsírovaná koagulácia

- Monopolárna koagulácia v režime Forsírovaná koagulácia

- Nominálny vf výkon najmenej 120 W

- Nastaviteľný výkon

- Najmenej štyri rozličné hemostatické výkony

- vf napätie vyššie ako 500 Vp, maximum 1600 Vp

- Aktivácia nožným pedálom alebo ručným spínačom

Bezkontaktná - sprejová koagulácia

- Monopolárna koagulácia v režime Bezkontaktná - sprejová koagulácia

- Nominálny vf výkon najmenej 120 W

- Nastaviteľný výkon

- Najmenej dva rozličné hemostatické výkony

- vf napätie vyššie ako 3000 Vp

- Aktivácia nožným pedálom alebo ručným spínačom

Bipolárna ľahká koagulácia

- Bipolárna jemná koagulácia v režime Ľahká koagulácia

- Nominálny vf výkon najmenej 120 W

- Nastaviteľný výkon

- Najmenej osem rozličných hemostatických výkonov

- vf napätie nižšie ako 190 Vp

- Aktivácia automatickým štartom

- Automatický štart s nastaviteľným časovým oneskorením

- Aktivácia nožným pedálom

- Deaktivácia možná aj automatickým zastavením

Všetky koagulačné režimy popísané vyššie,  môžu byť nastavené a aktivované nezávisle v závislosti od konfigurácie zásuviek.

Príslušenstvo

- Funkcia diaľkového ovládania so špeciálnym nožným pedálom alebo ručným spínačom

- Variabilná konfigurácia zásuviek

- Možnosť vytvárania konfigurácii podľa disciplín, indikácií alebo priamo na užívateľa/operatéra

- Možnosť upgradu

Programovanie špecifických nastavení

- Jednoduchý výber funkcií a parametrov cez displej

- Minimálne 1 permanentne predprogramované nastavenie

- Množstvo voľne konfigurovateľných nastavení najmenej 9

- Prepojenie na PC cez dátovú zbernicu

- Uchovanie chýb v jednoduchom texte a s číslom kódu

Ochranné funkcie

- Automatické sledovanie pripojenia neutrálnej elektródy k jednotke (kábel)

- Automatické sledovanie správneho umiestnenia neutrálnej elektródy

- Automatické sledovanie symetrie čiastkových vf-prúdov cez neutrálnu elektródu v závislosti od vf prúdu

- Automatické sledovanie prechodového odporu medzi neutrálnou elektródou a pacientom v závislosti od vf prúdu

- Automatické sledovanie aktivačného času

- Automatické sledovanie nesprávnej dávky

- Automatická funkcia kontroly jednotky a všetkého pripojeného príslušenstva počas prevádzky jednotky

- Automatické rozoznávanie chýb, správy chýb, dokumentácia chýb

Hlavné pripojenie elektrochirurgického systému a argón-plazmového koagulátoru APK

- Sieťové napätie 230 v +/-10 % / (115 V +/-10 %)

- Sieťová frekvencia 45 až 60 Hz

- Hlavný istič 4 A maximum / (8A)

- Príkon elektrochirurgickej jednotky maximum 500 W

- Ekvipotenciálny konektor

Prípojka zdroja APK

- Sieťové napájanie cez "kolísku" (dock)

- Signálové prepojenie s hlavnou jednotkou cez kolísku

- Ekvipotenciálny konektor

- Rozsah (množstvo) predmetu zákazky

Koagulačný prístroj: 					1 ks

Nožný dvojpedálový spínač: 				1 ks

Rúčka s káblom: 						1 ks

Chirurgická sada: 						1 ks

Bipolárny kábel: 						1 ks

Bipolárna pinzeta: 						1 ks

Neutrálna jednorazová samolepiaca elektróda 1 bal/50ks: 	1 ks

Kábel k neutrálnej elektróde: 				1 ks

- Trvanie zmluvy v mesiacoch od uzatvorenia zmluvy, resp. lehota dodania

4 týždne

- Návrh kritérií na hodnotenie ponúk

Najnižšia cena

- Obchodné podmienky zákazky (podstatné náležitosti budúceho právneho vzťahu)

- Predmet zákazky je v rozpočte finančne krytý. (vyplní ekonomický úsek)

Meno a priezvisko : .....................................................................................................................................................................

Dátum, podpis : ...........................................................................................................................................................................

- Príloha

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (Príloha č. 4 smernice)

Test bežnej dostupnosti

V Prešove ..............................................					V Prešove .................................................

Predkladateľ : 					Schválil :

MUDr. Slavomír Straka						      Ing. Marián Strýček, MBA

Primár oddelenia otorinolaringológie a chirurgie hlavy a krku                                         Technicko-prevádzkový námestník

Podpis : ....................................................................			Podpis : ...................................................................